智能采血管理

系统项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能采血管理系统 | 背景： 检验抽血项目是门诊日常主要的检查项目之一。随着门诊量的不断增长，采血量也会随之增加。门诊患者流量大、集中、时段分布不均匀等特点，给医院管理带来新的挑战和压力，这已经越来越成为医院服务发展的巨大瓶颈。 为了缓解及改善此类情况，国内、外众多医疗机构都选用了全自动医院智能采血管理系统，它的应用不但改善了原有的采血手工作业流程，提高工作效率三倍以上，也优化了实验室检验流程，同时还杜绝了各种人工差错的发生，无论从采血流程、信息数字化发展还是医院管理的角度上看，均实现了高效、准确、可靠、自动和智能化。 立项理由： 社会效益提升 ： ①优化采血流程，提高采血效率，扩大采血容量。 采血管理系统的引进将分担采血老师大部分的工作，只需专注于采血，从而大大提高采血效率，为应对今后更多的医护工作带来巨大的保障。 ②提高医院档次。 让患者及家属感觉到医院人性化的服务，使患者对医院的信任度增加，提高医院口碑。另外依托于采血管理系统，与采血相关的工作都有数据化的体现，对医院整体管理水平的提高带来巨大的提升。从而也提高了医院的地区竞争力。 ③杜绝错误，避免医患纠纷发生。 机器备管保证100%准确率。不会因为人工操作错误，导致后期检验结果偏差，影响后期诊断，而造成不必要的医患纠纷。 经济效益提升： 1、节省人工： ①对采血室的人工节省：目前门诊采血室配备4名采血护理人员以及2名物业工作人员，2名物业工作人员负责核对化验单，选管，打印条码，粘贴条码。4名采血护士负责采血。有了采血管理系统后即可解放2人。核对患者化验单，选管，打印条码，粘贴条码等一系列繁琐的采血前准备工作全部交由机器完成。对采血护士的工作压力也大大降低。 ②对检验科工作人员工作量的减少：目前由人工贴的条码无法达到100%准确。难免会出现错误。一旦出现错误即会导致后续检验工作无法正常进行。如：1、选错试管的需让患者重新来采血；2、条码贴的歪斜，标本上了检验仪器后，条码无法识别，导致机器故障，还需重新粘贴条码。浪费检验时间，浪费工作人员精力。 2、减少耗材浪费： ①采血管浪费：采血管选择错误后，需要让患者重新抽血，浪费采血管； ②试管标签浪费：不规范操作带来的重新打印粘贴条码造成试管标签浪费。 3、对医院管理者的帮助： ①采血工作量统计，为奖金的发放提供依据，激发工作热情 ②24小时患者流量统计，合理灵活安排采血人员的数量 ③每种试管用量准确统计，为采购提供依据，统计废管量，监控真空采血管质量 ④ 记录患者采血时间和患者影像，为医疗纠纷处理提供依据 4、对检验科的巨大帮助： ①大幅缩短TAT时间 TAT时间影响到临床医生的效率和患者的救护时间，一份及时的报告可以改善患者的病情，甚至可以挽救患者的生命。也是衡量临床实验室质量的重要指标之一，同样是影响患者和临床满意度的重要因素。采血管理系统的引进可优化标本采集的流程，使检验前的标本采集工作做到效率最大化。 ②为检验流水线保驾护航 我院检验科配备各种先进的检验设备。而这些高精尖技术的检验流水线对标本条码质量的要求也是非常之高。人工粘贴的条码难免会出现不合格的情况，一旦此类情况出现，检验设备便会出现停机故障。采血管理系统的引进可以杜绝此类现象发生，为高端的检验设备保驾护航。 建设内容： 新增智能采血管理系统，详见功能需求。 |

（二）具体技术要求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 1.全自动选管贴标主机 | 1.1 | 主机设计：落地式，一带二规格，每台主机供应2个采血工位，配备数量≧2套(同时满足4个采血工位需求) |
|  | 1.2 | 处理能力：单套智能试管贴标机处理速度≧720支管/小时，整个系统处理速度与机器数量成正比（2台设备至少达到1440管/小时）；单套主机连续发行时≥180患者/小时（4支试管/患者）。 |
|  | 1.3 | - 试管容量：单台主机≥6个试管抽屉，单个试管抽屉采血管容量≧120支管，单台主机采血管总容量≧720支管 |
|  | 1.4 | - 选管方式：双向预置式，非机械臂抓取，避免卡管故障，智能上推式自动选管，自动进入粘贴位。 |
|  | 1.5 | - 试管装载：采血管批量放入，抽屉式平放；装管不限管帽方向。 |
|  | 1.6 | - 出管方式：智能试管贴标机需事先将贴好的空试管直接传送至两侧采血工作人员手边，方便工作人员取管。 |
|  | 1.7 | 适用试管：单套主机同步在线支持采血管的种类≥6种，采血管规格：直径12-18mm，长度75-100mm，塑胶盖符合要求的尿管都可以，可支持符合相关标准的所有品牌采血管，满足并适应医院现用采血管种类。 |
|  | 1.8 | - 试管仓设定：具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能。 |
|  | 1.9 | - 试管仓指引：仓位上放置样管，直观指引使用者放入正确类型的采血管 |
|  | 1.10 | 打印条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。 |
|  | 1.11 | 打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆。 |
|  | 1.12 | - 标签设置：自定义条码标签打印格式，试管标签内容可设、标签粘贴位置可设置。 |
|  | 1.13 | 容纳的标签数量：每台智能试管贴标机容纳2卷标签纸，每卷1500张标签，整套系统标签容量与设备数量成正比（7台设备至少达到21000张）。 |
|  | 1.14 | 连续装载：装管与取管通道单独分开，无需打开仓门装载采血管，具备中途不停机，随时连续装载采血管功能。 |
|  | 1.15 | 分级报警：根据故障等级，具备分级报警功能。 |
|  | 1.16 | 余量探测：具备采血管余量探测，实时监测采血管余量，并能精确到个位数，具备余量不足报警功能。 |
|  | 1.17 | 卡管报警：具备采血管卡管报警功能。 |
|  | 1.18 | 其中任何一台智能试管贴标机发生故障不影响其他采血窗口的智能试管贴标机正常运转，系统不瘫痪，实现整体采血服务不间断的目标。 |
|  | 1.19 | 特殊容器标签：支持特殊容器标签打印功能，支持特殊容器（无法适用于设备的标本容器）标签的打印功能：可扩展RFID射频条码标签功能。 |
|  | 1.20 | 特殊容器标签：扫描器参数：光源：可视二极管激光；扫描模式：全向多线；解码能力：code128、code39、JAN、2of5、NW-7等；蜂鸣器：可调或无声；指示灯：准备扫描、扫描成功皆有提示；系统接口：PC键盘口、RS232C、USB等。 |
|  | 1.21 | 采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。 |
|  | 1.22 | 工作量统计：可以实现各个采血工作人员及设备分类的统计功能。 |
|  | 1.23 | 条码扫描器：配备数量≥4个。 |
|  | 1.24 | 信息系统：根据医院要求自定义优先级别与号票样式；在号票上详细标注队列状态与标本采集注意事项；支持在号票与信息展示屏上对患者信息进行隐私保护；叫号系统支持多种语音提示；信息展示屏内容可以按照医院实际情况进行调整，可对不同区域针对侧重点进行不同内容的显示提醒。 |
|  | 1.25 | - 厂家认证：主机的厂家通过IS09001认证。 |
|  | 1.26 | - 产品认证：主机通过3C以及CE认证。 |
| 2.多功能采血桌 | 2.1 | - 采血桌;符合人体工学设计，为患者和护士提供友好舒适的采血平台。 |
|  | 2.2 | - 边工作台：边工作台用于放置应急采血管及压脉带等采血用具。 |
|  | 2.3 | - 桌下侧柜：采血桌下侧柜用于放置锐器盒等物品。 |
|  | 2.4 | - 采血辅助设备：配备护士信息终端，条码扫描器、热敏标签打印机。 |
| 3.智能采血护士终端软件 | 3.1 | - 提示功能：显示患者基本信息和所需采集的标本信息，提示其他信息， |
|  | 3.2 | - 标本确认：采血完成后，护士可逐支扫描标本试管确认采集完成，保证标本零差错。 |
|  | 3.3 | - 采集时间记录：实时记录采集时间，帮助科室进行TAT时间管理。 |
|  | 3.4 | - 过号处理功能;显示过号患者信息；提供过号计时报警功能；支持从过号列表中直接调入患者和标本信息。可按照医院需要设置过号处理原则。 |
|  | 3.5 | - 统计功能：实时显示等待患者认识、已完成人数、当前窗口采集人数等流量信息。 |
|  | 3.6 | - 查询功能：提供患者信息、检查项目和采血状态等内容查询。 |
|  | 3.7 | - 应急模式：一键切换到备用的桌面标签打印机进行标签打印，保证采血服务不中断。 |
|  | 3.8 | - 取消功能：设定多种形式取消采血;单一项目取消、整单取消。 |
|  | 3.9 | - 重打功能：异常标签复制/重打. |
|  | 3.10 | - 软件对接：支持和医院体检导诊系统对接，有与体检导诊系统对接成功案例。 |
| 4.标本回收轨道 | 4.1 | - 轨道设计：回收轨道部件式设计，独立控制，停止运行时不影响采血工作。封闭式设计。可防止非预期物体落入轨道，无生物安全性风险。 |
|  | 4.2 | - 传输方式：皮带式宽轨，宽度≥120mm。标本收集传输速度：可调，满足抽血工作需求。 |
|  | 4.3 | - 透明视窗：轨道采用透明视窗，可查看轨道内标本输送轨迹。 |
|  | 4.4 | 收集模块模式：外挂式，置于采血桌外，相对独立模块，安装维护方便。可实现转弯传输。 |
|  | 4.5 | 时间周期: 标本从采血桌收集、传输至收集端的周期≤1分钟。 |
| 5.自助登记取号机 | 5.1 | - 登记功能：具备患者自助登记的功能，并打印出排队回执单，内容包含排队号、患者检验项目等信息。回执内容可根据客户需求定制。 |
|  | 5.2 | 介质种类;支持扫描患者ID条码、身份证、各种医保卡（省、市、铁路、农合等）、医院就诊卡、磁条卡及数字键盘输入等多种方式。同时读卡器、扫描枪等皆可集成在自助预约机内部，外形美观。自动识别，无须手工切换。 |
|  | 5.3 | - 分流功能：登记时，提前识别病人或检验项目的种类，根据医院的规则进行人员分流。 |
|  | 5.4 | - 异常情况提示：出现网络异常、打印机缺纸或者系统连接异常的情况下，有相应的报警提示。 |
| 6.叫号显示系统 | 6.1 | - 排队功能：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理；排队系统软件同过对接口的控制，实现外围设备包括语音播报设备和叫号显示屏的同步控制和管理。 |
|  | 6.2 | - 叫号功能;国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成；叫号信息内容可灵活变更、设定。合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果。 |
|  | 6.3 | - 叫号方式：提供按钮叫号、标签加号、试管叫号、自动呼叫等多种叫号方式。无需打印叫号用的标签，节省耗材。 |
|  | 6.4 | - 重复呼叫：具备过号后重新呼叫功能，记录呼叫次数及时间。 |
|  | 6.5 | - 转发呼叫：具备转发呼叫功能。避免采血患者在单一窗口积压。 |
|  | 6.6 | - 优先功能：具备急诊、老人、孕妇优先等功能。可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规则可分时段灵活设置。 |
|  | 6.7 | - 功率放大器：具备多路AUX输入、输出；具备话筒输入有默音功能，便于插入紧急广播。 |
|  | 6.8 | 叫号次数：可自行调节。 |
| 7.智能采血管管理软件 | 7.1 | - 软件认证：有采血智能管理软件著作权证书。 |
|  | 7.2 | - 系统功能：能完成采血中心工作的功能应用，负责对接医院HIS/LIS系统，下载采血相关信息并分配至系统各子系统或模块；能收集各子系统或模块反馈信息。 |
|  | 7.3 | - 数据管理： - 能够针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种统计计算，自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表。支持报表导出(需权限控制）、打印。 - 提供护理人员的出勤率和工作量统计数据，帮助医院绩效管理。 - 分析统计数据，提供给护理管理者进行决策，如调整服务窗口数量，合理调配人员。 |
|  | 7.4 | - 标本追溯：完整记录标本各节点位置与时间，向实验室实时提供标本数据，准确预测下一时段的标本接收情况。 |
|  | 7.5 | - 登录权限：支持权限登录，保证数据安全。 |
|  | 7.6 | - 数据接口：支持串口、TCP/IP通讯协议接入自动化设备及相关外围设备；支持与接入的智能设备建立安全可靠的通讯和数据传输。 - 信息接口：支持和基于Oracle、SQL Server、MySQL数据库的对接 |
| 其他技术需求： |  |  |
| 8.对接需求 | 8.1 | 接口要求：根据医院提出的接口要求，满足所有功能，与医院现有HIS、LIS、CIS系统无缝对接；并包含本项目与医院的各个接口所产生的接口费用。 |
|  | 8.2 | 软件要求：满足医院采血相关功能需求及相应的所有报表数据，并能展示患者检验结果提示功能，包括下一步的患者收集端数据推送及检验工作人员的手机服务交互功能。 |
|  | 8.3 | 采血数据存储器：标配4个Intel 8核Xeon E7-4809 V3处理器（2.0GHz,8-core,20MB缓存，115W），最大扩至四路处理器，Intel C602J芯片组；集成ll04远程管理，标配 32X16GB（512GB）PC4-2133P-RDIMMs(DDR4)内存，标配含4个内存板，最大支持8个内存板，可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式；内置Smart Array P830i/2GBFBWC阵列控制器，标配5个SFF热插拔硬盘槽，最多扩展到10个SFF热插拔硬盘，标配2块HP 1T 10K SAS 12GB 2.5寸硬盘，标配9个PCL-E3.0插槽，其中4个PCI-E 3.0×8,5个PCI-E 3.0×16；标配带4个1200W铂金热插拔电源，支持冗余（3+1）；配置2块HP PCI-E 8GB单通道HBA卡，可选外置DVD-RW，4U机架式，含导轨和理线架。 |
| - 商务需求： |  |  |
| 9. 售后服务 | 9.1 | 项目验收通过后，中标人至少提供5年的免费升级维护服务。 |
|  | 9.2 | 免费服务期内，中标人提供统计数据核验修正、统计指标增补与算法结果正确输出、报表推送等服务。 |
| 10. 付款方式 | 10.1 | 合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目完成软件接口对接后付10%，项目上线试运行稳定后付20%，项目初验后付30%，项目验收后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的40%付给中标人。 |
| 其他需求： |  |  |
| 11.施工周期和质保期 | 11.1 | 质保期内免费维护、维修。接到报修通知后2小时内给予答复，24小时内专业人员到现场，72小时内不能修复的设备无偿提供备用品。 |
|  | 11.2 | 机器使用人员培训由生产厂家委派专业工程师进行，做到现场、及时，培训以医务人员能熟练使用设备，并能按照规范熟练进行维护保养为准，工作人员培训合格后，给予合格证书。 |